## 1150904設備需求
國家運動科學中心大樓新建工程 設備需求表
| 樓層 |  | 空間 編號 | 空間名稱 | 設備名稱 | 設備型號 | 設備 數量 | 設備電力需求 | [6 empty] | 接地需求 |  | 設備資通訊需求 | 照明需求 |  |  |  | 用水需求 | [5 empty] | 排水需求 |  |  |  | 備註
[8 empty] | 電源別 相 / 線 / 電壓 (∮/ W / V) | 正常 N 緊急 E 不斷電 U 穩壓 A | 用電量/台 (W / VA / HP) (擇一填) | 額定電流/台 (A) (可選填) | 電源留設種類 |  |  | 設備接地Ω Equipment Grounding | 靜電接地Ω Static Grounding | 電話插座T 網路插座C 光纖F | 照度 Lux |  | 燈具型式 | 色溫 (白/自然/黃/K) (擇一填) | 自來水 |  | 純水 |  |  |  | 生活污廢水 |  | 實驗室污廢水 | 實驗室高溫污廢水
1 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 衝擊吸收落錘系統 (Triple-A / Berlin) | Advanced Artificial Athlete (AAA / Triple-A) | 1 套 | 1∮2W 110V | N | 150 W | 1.4A |  |  | V | 100 Ω |  | C | 500 Lux |  | LED 嵌入式平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 符合 World Athletics / FIFA 人工草皮與跑道衝擊吸收檢測標準
2 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 資料擷取器與訊號調節器 | Triple-A Signal Conditioning & DAQ Unit | 1 台 | 1∮2W 110V | U | 100 W | 0.9A |  |  | V | 100 Ω |  | C | 500 Lux |  | LED 嵌入式平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 與落錘感測器連線，配備不斷電系統 (U) 以防數據中斷
3 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 場地/材料溫度針式探針 | PT100 Precision Temperature Probe | 2 支 | 1∮2W 110V | N | 20 W | 0.2A |  |  | V |  |  |  | 500 Lux |  | LED 嵌入式平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 用於實體面層試體與現場草皮溫濕度校正
4 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 擺錘式防滑/摩擦係數試驗儀 | British Pendulum Skid Resistance Tester (EN 13036-4) | 1 套 | 手動/免電 | N | 0 W | 0A | [6 empty] | 500 Lux |  | LED 嵌入式平板燈 | 4000K | 5 L/min | 13mm (1/2") |  |  |  |  | 5 L/min | 32mm (1-1/4") | 無需求 |  | 濕滑度測試需用水潤濕面層，預留給水與地面排水口
5 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 旋轉阻力測試裝置（含帶釘足盤與扭力扳手） | Rotational Resistance Apparatus (EN 15301-1) | 1 套 | 手動/免電 | N | 0 W | 0A | [6 empty] | 500 Lux |  | LED 嵌入式平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 符合 EN 15301-1 規範，用於草皮旋轉阻力檢測
6 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | Xenon-arc 氙燈耐候試驗機（含濕度/噴淋/凝露控制） | Atlas Xenotest 440 | 1 台 | 3∮4W 380V/220V | N, A | 7500 W | 16A | V | V |  | 10 Ω |  | C | 500 Lux | 耐高溫排風 | LED 防塵防水燈 | 4000K | 10 L/min | 13mm (1/2") | TYPE III | 2 kg/cm2 | 5 L/min | 13mm (1/2") |  |  | 流量 2-5 L/min, 管徑 32mm |  | 聯宙科技代理。380V大電力，含純水噴淋與廢水排出口
7 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | UV 螢光耐候試驗箱 | Q-LAB QUV/se Weathering Tester | 1 台 | 1∮2W 220V | N | 1800 W | 8.2A |  |  | V | 100 Ω |  | C | 500 Lux |  | LED 防塵燈 | 4000K | 2 L/min | 13mm (1/2") | TYPE III | 1.5 kg/cm2 | 2 L/min | 13mm (1/2") |  |  | 流量 1-2 L/min, 管徑 25mm |  | 紫外光模擬老化，需要純水凝露噴淋系統
8 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 分光色差儀 | Konica Minolta CM-700d | 1 台 | 1∮2W 110V | N | 30 W | 0.3A |  |  | V |  |  |  | 500 Lux | 標準 D65 光源演色性 | 高演色性 LED 燈 | 6500K | [8 empty] | 無需求 |  | 廣柏實業代理，材料老化工前光學色差比對
9 | 1 | 星杰 | 101 (附屬) | 運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等) | 雙柱萬能材料力學測試機（拉伸/撕裂測試） | Instron 3400 Series Dual Column | 1 台 | 1∮2W 220V | N, A | 2200 W | 10A |  | V | V | 10 Ω |  | C | 500 Lux |  | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | Instron 台灣分公司直營，運動地墊與草皮抗拉強度測試
1 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | Vicon 被動/無標記動作捕捉系統 | Vicon Vantage V8 (12 鏡頭 + Control PC) | 1 套 | 1∮2W 110V/220V | U, A | 1200 W | 6A |  |  | V | 10 Ω |  | C, F | 300 Lux | 可調光暗房環境 | 可調光 LED 燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 新月映像 / 百方儀器代理，含 PoE+ 鏡頭供電集線器，需不斷電
2 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | OptiTrack 主動標記動作捕捉系統 | OptiTrack PrimeX 22 / Active BaseStation | 1 套 | 1∮2W 110V/220V | U, A | 1000 W | 5A |  |  | V | 10 Ω |  | C | 300 Lux |  | 可調光 LED 燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 主動式LED標記同步系統，需要高可靠度網路
3 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | MotionMonitor xGen 即時影像數據分析系統 | Innovative Sports Training MotionMonitor xGen | 1 套 | 1∮2W 110V | U | 400 W | 2A |  |  | V | 100 Ω |  | C | 500 Lux |  | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 軟體與即時串流工作站整合平台
4 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | AMTI / Kistler 三維測力板系統 | AMTI OR6-7 / Kistler Type 9287C (含訊號放大器) | 2 塊 | 1∮2W 110V | U, A | 100 W | 1A |  |  | V | 10 Ω | 10 Ω | C | 500 Lux | 嵌入式預留地坑底座 | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 瑞士商奇石樂台灣分公司直營，預埋地坑與精密接地防靜電
5 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | Delsys / Noraxon 無線肌電圖系統 (sEMG) | Delsys Trigno Wireless sEMG (16 Channel) | 1 套 | 1∮2W 110V | U | 150 W | 1.5A |  |  | V | 100 Ω | 10 Ω | C | 500 Lux |  | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 杏霖儀器獨家代理，生醫肌電防微弱訊號干擾接地
6 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | EMG 觸發肌肉電刺激器 (ETS) | Digitimer DS7A / Hasomed RehaStim | 1 台 | 1∮2W 110V | N | 200 W | 1.8A |  |  | V | 10 Ω |  |  | 500 Lux | 醫療級隔離接地 | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 與肌電圖系統同步進行肌肉電刺激誘導測試
7 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | Omniverse 模擬 / AI 訓練 GPU 運算主機 | NVIDIA RTX 6000 Ada High-Performance Workstation | 2 台 | 1∮2W 220V | U, A | 3000 W | 13.6A |  |  | V | 10 Ω |  | C, F | 500 Lux | 機櫃防熱與高網速 | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 高算力 GPU 伺服器，需 10Gbps 光纖網路與雙迴路不斷電
8 | 1 | 星杰 | 117 | 虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場) | Omniverse 輸出高解析度顯示與投影系統 | Ultra-HD Commercial Display Array / Laser Projector | 1 套 | 1∮2W 110V/220V | N, A | 1500 W | 6.8A |  | V | V | 100 Ω |  | C | 300 Lux | 大尺寸牆面壁掛 | 防眩光 LED 燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 虛擬運動場景模擬與即時視覺化呈現
1 | 1 | 星杰 | 1樓 (獨立) | 多功能鷹眼技術開發實驗室 | 多通道高速工業攝影機陣列 | Photron FASTCAM / Basler High-Speed Cameras | 8 台 | 1∮2W 110V/220V | U | 800 W | 3.6A |  |  | V | 10 Ω |  | C, F | 1000 Lux | 高照度無頻閃照明 | 高頻無頻閃 LED 投射燈 | 5000K | [8 empty] | 無需求 |  | 東茂儀器代理，高速攝影需高強度無頻閃燈光防畫面閃爍
2 | 1 | 星杰 | 1樓 (獨立) | 多功能鷹眼技術開發實驗室 | 鷹眼軌跡演算法與即時影像處理伺服器 | Dual Intel Xeon / NVIDIA RTX GPU Rack Server | 2 台 | 1∮2W 220V | U, A | 2500 W | 11.4A |  | V | V | 10 Ω |  | C, F | 500 Lux | 機架式伺服器機房 | LED 平板燈 | 4000K | [8 empty] | 無需求 |  | 高流速影像串流運算與鷹眼三維軌跡判定